TEKNİK ŞARTNAME

Taşınabilir Class A Enerji Kalitesi ve Enerji Analizörü (7" Dokunmatik Ekranlı)

Referans ürün: Chauvin Arnoux Qualistar CA 8345

| İş / proje adı | [Proje adı] |
| --- | --- |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek taşınabilir, bataryalı, dokunmatik ekranlı, IEC 61000-4-30 Ed. 3 Class A uyumlu üç fazlı enerji kalitesi ve enerji analizörlerinin asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, elektrik şebekelerinde gerilim kalitesi kampanyalarının (EN 50160 / IEC 62749), enerji verimliliği ölçümlerinin (EN ISO 50001, EN 16247-3), arıza ve bakım analizlerinin sahada yapılması için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3’teki tabloların “Teklif edilen değer” ve “Uygun / Uygun değil” sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir yazılım sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Akım sensörleri ve diğer aksesuarlar, Bölüm 3.7’de belirtilenler dışında cihazla birlikte gelmez; gerekli olanlar ayrıca belirtilip fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | IEC 61000-4-30 Ed. 3 Class A uyumlu olacaktır. Uyumluluğu gösteren üretici belgesi veya akredite test raporu sunulacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | IEC 62586 (enerji kalitesi ölçüm cihazları, fonksiyonel testler ve belirsizlik gereklilikleri) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | Harmonik ve ara harmonik ölçümü IEC 61000-4-7, flicker ölçümü IEC 61000-4-15 standartlarına uygun olacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | Gerilim kalitesi izleme modu EN 50160 Ed. 3 ve IEC 62749’a göre analiz sunacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | IEC 61557-12 ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | Güvenlik sınıfı IEC 61010’a göre en az CAT IV 1.000 V olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | Koruma sınıfı IEC 60529’a göre en az IP54 olacaktır. |  |  |
| 3.1.8 | [Tercihen] İnternete bağlı telsiz ekipmanlar için IEC/EN 18031-1:2024 (RED Direktifi) siber güvenlik gereklerine uygun yazılım sürümü ile teslim edilecektir. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | En az 4 gerilim ve 4 akım ölçüm kanalı bulunacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Gerilim ölçüm aralığı en az 5 V ile 1.000 V AC ve DC olacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Gerilim ölçüm belirsizliği en fazla ±%0,1 olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Frekans ölçüm aralığı en az 42,5–69 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.5 | Örnekleme hızı gerilim kanallarında en az 400 kS/s, akım kanallarında en az 200 kS/s olacaktır.] |  |  |
| 3.2.6 | Tek faz, üç faz yıldız ve üçgen dahil mevcut elektrik şebekesi bağlantı tiplerinde çalışacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Gerilim ve akım girişleri izoleli olacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Bağlanan akım sensörünü otomatik tanıyacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | AC akım sensörleriyle en az 5 mA ile 10.000 A arasında, DC akım sensörleriyle en az 100 mA ile 5.000 A arasında ölçüm yapabilecektir. Bunun için gerekli olan x/5A akım sensörü ile 10.000Aac ölçüm yapabilen esnek akım sensörleri ürün ile birlikte temin edilecektir. Akım sensörleri 4’erli set halinde olacaktır. |  |  |
| 3.2.10 | MiniFlex tipi esnek sensörlerle en az 100 mA’den başlayan düşük seviyeli akım ölçümü yapabilecektir. |  |  |
| 3.2.11 | DC akım sensörleri için cihazdan sensör besleme çıkışı bulunacaktır. |  |  |
| 3.2.12 | Zaman senkronizasyonu için dahili GPS saati bulunacaktır. |  |  |

## 3.3 Enerji kalitesi ve ölçüm fonksiyonları

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | IEC 61000-4-30 Class A kapsamında gerilim ve akım büyüklüğü, dengesizlik, harmonik ve ara harmonik değerlerini 10/12 periyot, 150/180 periyot, 10 dakika ve 2 saat aggregasyonlarında ölçecektir. |  |  |
| 3.3.2 | Dalga şekli modu: RMS değerleri (200 ms veya 1 s), periyot başına en az 512 örnek, en az 10 periyoda kadar zoom, ters bağlı akım sensörünü yazılımdan ters çevirme. |  |  |
| 3.3.3 | Harmonik modu: DC’den en az 127. mertebeye harmonik ve en az 126. mertebeye ara harmonik ölçecektir (IEC 61000-4-7). |  |  |
| 3.3.4 | Ana işaretleme gerilimi (MSV) tespiti yapabilecektir. |  |  |
| 3.3.5 | Flicker: Pst ve Plt ölçecek, hareketli Pst hesaplayacaktır. |  |  |
| 3.3.6 | Güç büyüklükleri: aktif (P), aktif olmayan (N), reaktif (Q1), görünür (S) ve distorsiyon (D) güçleri, toplam ve faz bazında ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.7 | PF, DPF (cos φ) ve tan φ değerlerini gösterecektir. |  |  |
| 3.3.8 | Vektör (fazör) diyagramı ile gerilim/akım faz ilişkisini ve bağlantı doğrulamasını gösterecektir. |  |  |
| 3.3.9 | Enerji modu: EP, EPdc, EN, EQ1, ED ve ES değerleri; Wh, J, TPU ve toe birimleri; tarife aralıkları tanımı; yerel para birimiyle maliyet gösterimi. |  |  |
| 3.3.10 | Geçici olay (transient) ölçümünde en az 2,5 µs ve üzeri olayları yakalayacaktır. |  |  |
| 3.3.11 | Surge yakalama: en az 12 kV genlikte ve 500 ns süreli olayları yakalayacak, IEC 61000-4-5 eşiklerini ekranda gösterebilecektir. Surge kanalları en az 2 MS/s örnekleme ile çalışacaktır. |  |  |
| 3.3.12 | Motor modu: mekanik güç, verim, devir ve torku ek mekanik sensör kullanmadan hesaplayacaktır. [Tercihen] frekans konvertörü girişinde ölçüm için PWM modu bulunacaktır. |  |  |
| 3.3.13 | Cihaz, ölçüm sonuçlarını doğrudan ekranında gösterecek ve ek yazılım olmadan temel analizleri sunacaktır. |  |  |

## 3.4 Kayıt, alarm ve raporlama

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Kayıtlar SD, SD-HC ve SD-XC bellek kartına alınacaktır. Kart harici ve erişilebilir (çıkarılabilir) olacaktır. Teslimatla birlikte SD kart verilecektir. |  |  |
| 3.4.2 | Trend kaydı: örnekleme adımı en az 200 ms ile 2 saat aralığında seçilebilecektir. Cihaz belleğinde en az 4 trend ayarı saklanabilecektir. Kayıtta zoom yapılabilecektir. |  |  |
| 3.4.3 | Alarm modu: en az 20.000 alarm kaydı saklanacaktır. Alarmlar zaman damgası, süre ve uç değerlerle kaydedilecektir. Alarm durumunda e-posta gönderilebilecektir. |  |  |
| 3.4.4 | Geçici olay kaydı: en az 10 periyot kayıt, tetik öncesi 1–3 periyot ayarı, 512 örnek/periyot, tetik zarfı (trigger tube) gösterimi. Kayıt sayısı yalnızca bellek kartı kapasitesiyle sınırlı olacaktır. |  |  |
| 3.4.5 | Inrush kaydı: yarım periyot RMS değerleriyle en az 30 dakika, dalga şekliyle en az 10 dakika kayıt. Tetik öncesi en az 100 ms. En az 100 inrush kaydı saklanabilecektir. |  |  |
| 3.4.6 | EN 50160 ve IEC 62749 izleme modu: kampanya konfigürasyonu cihazdan veya yazılımla yapılabilecek, hazır şablonlar yazma korumalı olacak ve çoğaltılıp değiştirilebilecektir. |  |  |
| 3.4.7 | EN 50160 / IEC 62749 analizi cihaz üzerinde otomatik yapılacak, sonuç kutucukları ve ayrıntılı olay listesi gösterilecektir. |  |  |
| 3.4.8 | Yazılım ile EN 50160 ve IEC/TS 62749 otomatik analizi ve rapor üretimi yapılabilecektir. |  |  |
| 3.4.9 | Ekran görüntüsü alınabilecek ve yazılıma aktarılabilecektir. |  |  |
| 3.4.10 | Verilerin tablo ve grafik halinde Excel / CSV olarak dışa aktarımı yapılabilecektir. Kayıtlar JSON biçiminde de erişilebilir olacaktır. |  |  |

## 3.5 Haberleşme ve arayüz

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | USB Tip B (bilgisayar bağlantısı, veri aktarımı, ayar) ve USB Tip A (cihaz yazılım güncellemesi, SD karttan USB belleğe veri kopyalama) portları bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.2 | Ethernet portu (RJ45) bulunacak, DHCP veya sabit IP desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.3 | Wi-Fi bulunacak; doğrudan (erişim noktası) veya sunucu üzerinden bağlantı desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.4 | Dahili web sunucusu ile VNC üzerinden uzaktan kontrol yapılabilecektir. Chrome, Edge, Firefox gibi tarayıcılarda ve iOS/Android cihazlarda kullanılabilecektir. |  |  |
| 3.5.5 | Uzaktan erişim için tek bir izinli giden IP adresi ile çalışan bir uzaktan izleme sunucusuna wifi ile bağlanabilecektir. Bu sunucuya uzaktan bağlanıp cihaz izlenebilir olacaktır. |  |  |
| 3.5.6 | Cihazın tüm fonksiyonları için SCPI komut arayüzü bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.7 | Cihaz yapılandırması, gerçek zamanlı izleme ve kayıtlı verilerin işlenmesi için üretici yazılımı sağlanacaktır. Yazılım SD kart, USB, Ethernet ve Wi-Fi ile veri alabilecektir |  |  |
| 3.5.8 | Çok dilli kullanıcı arayüzü ve çevrimiçi yardım bulunacaktır. Türkçe arayüzü olacaktır. |  |  |

## 3.6 Ekran, mekanik ve çevresel özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | En az 7 inç, 800 x 480 (WVGA) renkli dokunmatik ekran bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.2 | Dahili şarj edilebilir Li-ion batarya ile çalışacaktır. [Gerekli batarya ile çalışma süresi: 10 saat] |  |  |
| 3.6.3 | Harici şebeke adaptörü ile (en az 100–260 V AC giriş) çalışabilecek ve bataryayı şarj edebilecektir. [İsteğe bağlı] 1.000 V AC/DC şebekeye banana uçlarla doğrudan bağlanan faz beslemeli adaptör (CAT IV 1.000 V) seçeneği bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.4 | Cihaz ölçüleri en fazla 200 x 285 x 55 mm, ağırlığı en fazla 2 kg olacaktır. |  |  |
| 3.6.5 | Çalışma sıcaklığı en az 0 °C ile +40 °C aralığını kapsayacaktır. |  |  |
| 3.6.6 | Okuma için yaklaşık 60° eğim sağlayan ayaklık, taşıma sapı ve manyetik askı sistemi ile kullanılabilecektir. |  |  |
| 3.6.7 | Darbeye dayanıklı, kompakt bir gövdeye sahip olacaktır. |  |  |

## 3.7 Teslimat içeriği

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Cihaz, güvenlik bilgi formu ve doğrulama (kalibrasyon) sertifikası ile teslim edilecektir. |  |  |
| 3.7.2 | Çıkarılabilir el askısı, işaret halkaları seti ve çok dilli hızlı başlangıç kılavuzu teslim edilecektir. |  |  |
| 3.7.3 | USB A/B kablo (en az 1,8 m) teslim edilecektir. |  |  |
| 3.7.4 | 5 adet banana kablo ve timsah klips seti (2 mm banana - timsah klips) teslim edilecektir. |  |  |
| 3.7.5 | Manyetik askı ve Reeling Box teslimata dahil olacaktır. |  |  |
| 3.7.6 | SD hafıza kartı ve taşıma çantası teslim edilecektir. |  |  |
| 3.7.7 | Şebeke adaptörü teslim edilecektir. |  |  |
| 3.7.8 | Akım sensörleri: x/5A ve 100Aac ölçüm özellikli akım sensörü…4 adet 10.000Aac ölçüm özelliklik 45 cm uzunlukta rogowski akım sensörü…4 adet |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az 3 yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra 10 yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Eğitim | 2 kişilik, 1 gün kullanım ve yazılım eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, veri sayfası ve hızlı başlangıç kılavuzu teslim edilecektir. |
| Fabrika testi / kalibrasyon | Her cihaz için seri numaralı doğrulama (kalibrasyon) sertifikası sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde taşıma çantası ve orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın veri sayfası ve kullanım kılavuzu

- IEC 61000-4-30 Class A uyumluluk belgesi / test raporu

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen yazılım (firmware) sürümü

- Akım sensörü ve aksesuarlar için ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

| ClassA Portatif Analizör | 1 Adet |
| --- | --- |
| Şebeke besleme adaptörü | 1 Adet |
| Li-ion batarya paketi | 1 Adet |
| SD kart | 1 Adet |
| Manyetik askı | P01103079 |
| Reeling Box | P01102149 |
| Taşıma çantası | 1 Adet |
| 2 mm banana - timsah klips seti (5 adet) | 1 Adet |
| Akım sensörleri | 1- x/5A ve 100Aac ölçüm özellikli akım sensörü…4 adet 2- 10.000Aac ölçüm özelliklik 45 cm uzunlukta rogowski akım sensörü…4 adet |
| USB data kablosu | 1 Adet |
| PC yazılımı | 1 Adet |
| Fabrika Kalibrasyon Sertifikası | 1 Adet |
| Hızlı Başlangıç Kılavuzu | 1 Adet |