[image: ] 
MÜHENDİSLİK : ÖLÇÜM-> ANALİZ-> OPTİMUM UYGULAMA 

[image: ] 
MÜHENDİSLİK : ÖLÇÜM-> ANALİZ-> OPTİMUM UYGULAMA 

 




PMC53A-E, ETHERNET HABERLEŞMELİ PANO TİPİ ENERJİ ANALİZÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
 
Genel Özellikler
· IEC62053-22 standardında Class0,5S enerji ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.
· Akım ve gerilim için 31. Dereceye kadar FFT harmonik analiz yapabilmelidir
· Ürün ekranndan, akım ve gerilim için 1 periyod gerçek zamanlı dalga formu gösterimi yapılabilmelidir.
· Ürün ekranından akım ve gerilim fazör diyagramları ile faz açıları izlenebilmelidir.
· Minimum 8 Mbyte kayıt hafızası olmalıdır.
· Demand ve pik ölçümleri yapabilmelidir.
· Enerji için 8 tarifeli ölçüm yapabilmelidir.
· Min/Max değerlerin zaman etiketli kaydını yapabilmelidir.
· Analizöre yapılan tüm müdahaleler, 12 aylık geriye dönük olarak kayıt edilmelidir.
· Ürün Modbus RTU, BACnet MS/TP, Metasys N2 ve DNP3.0 iletişim protokolleri ile haberleşebilmeldir. Haberleşilecek protokol menüden seçilebilmelidir.
· Ürün üzerinde 4DI, 2RO giriş ve çıkışlar olmalıdır
· Ürün ekranı arkadan aydınlatmalı dot matrix LCD veya daha iyisi olmalıdır.
· Pano montaj boyutu 96x96mm olmalıdır.
· Ürüne ihtiyaç olması halinde; nötr akımı ölçümü (I4), 1AI, Ir (kaçak akım ölçümü) opiyonları eklenebilmelidir.
· Ürünün elektronik kartları için tropikalizasyon yapılmış olmaıdır. (Kartların üzeri kimyasal kaplama)
· Ürünün çalışma sıcaklığı: -20…+70 C olmalıdır
· Ürünün garanti süresi minimum 5 yıl olmalıdır.

Temel Elektrik Ölçümleri
· 3 VLN, 3xULL ve ortalama voltaj
· 3xI ve ortalama akım
· Frekans
· 3 faz akım + nötr akımı hesaplama ve ortalama faz akımı (opsiyon: I4 nötr akımı ölçüm)
· 3xkW ve toplam kW
· 3xkVar ve toplam kVar
· 3xkVA ve toplam kVA
· 3xCosQ ve toplam CosQ
· Ürün faz açılarını hesaplayıp ekranda gösterebilmelidir
· Çalışma zaman saati
· % bara yükünü hesaplayıp ekranda gösterebilmelidir.
 
Enerji ve Demand Ölçümleri
· kWh ve kvarh için tüketim/üretim/Net/Toplam, kVAh Total, kVarh Q1-Q4
· 2 adet tarife programı (Jeneratör-Şebeke) ve her tarife için;
o   12 sezon
o   20 günlük profil her bir profil için 15 dk lık zaman aralığında 12 periyod
o   90 tatil günü ve ya alternatif gün
o   Enerji ve max demand kayıtları için 8 tarife
-        12 aylık kayıt: tarife bazında ve toplam olarak, kWh/kvarh tüketilen/üretilen/ Toplam/Net, kVAh, kvarh Q1-Q4 için
-        Demand ölçümleri; kW Toplam ve kVar Toplam, kVA Toplam için tahmini demand ve max demand ayrıca her faza ait akım için demand.
-        Tüm demand ölçümlerinde zaman etiketi
-        Belirlenen periyodlardaki enerji tüketimlerinin hesaplanaması ve haberleşme portundan okuma imkanı (kWh, kVarh ve kVAh için
 
Enerji Kalitesi Ölçümleri
-        1 periyod gerçek zamanlı dalga formu gösterimi (1 sn güncellemeli)
-        3xakım dengesizliği
-        3xgerilim dengesizliği
-        Faz açıları
-        Harmonikler dahil güç faktörü (PF) ve harmonikler hariç güç faktörü (CosQ)
-        Gerilim için; 3xTHD, 3xTOHD, 3xTEHD
-        Akım için; 3xTDD, 3xTDDtek, 3xTDDçift
-        31.Derece kadar 3 faz akım harmonikleri
-        31.Derece kadar 3 faz gerilim harmonikleri
-        K-faktör
-        Crest faktör (CF)
-        Temel bileşene göre 3xU, 3xI ve 3xkW hesaplama
-        Temel bileşene göre toplam kW ve harmoniklerin çektiği toplam kW
-        Akım ve gerilim için Simetrik bileşenler
-        Min-Max değerler (ölçülen tüm parametreler için)

Limit Değer Kontrolü
Üründe gelişmiş alarm limit değer kontrolü ve limit aşımlarında aksiyon alma özellikleri bulunmalıdır. Limit değer aşımları tarih - saati ile kayıt edilirken aynı zamanda kayıt başlatma, çıkışları aktif etme işlemleri yapılabilmelidir.
-        9 adet kullanıcı tanımlı alarm set değeri girilebilir olmalıdır.
-        Limit eşikleri ve gecikme süreleri ile alınacak aksiyon (kayıt başlatma veya çıkış aktif etme) ayarlanabilir olmalıdır.
 
Veri ve Olay Kayıtları
Alarm limit değer aşımı (SOE), min/max değerlerini, seçilen anlık ölçüm değerlerini kayıt yapma özelliklerine sahip olmalıdır.
 
Olay Kayıtları
-        Son 64 olay 1 msn çözünürlükte zaman etiketi ile kayıt edilir olmalıdır.
-        Cihaz program değişiklikleri, limit, DI, DO durum değişimleri zaman etiketli olarak kayıt edebilir olmalıdır.
 
Min/Max Kayıtları
-        Zaman etiketli min/max kayıtları : Voltaj, akım, In, I4, Hz, kW, kvar, kVA, PF, Unbalance, K-factor, Crest Factor ve THD
-        Ayarlanabilir kayıt aralığı : bu ay/son ay veya bir önceki / son resete kadar
 
Veri Kaydı
-        5 farklı kayıt dosyası ve her kayıt dosyasına 16 farklı ölçüm parametresi eklenebilir olmalıdır.
-        Kayıt frekans 1 dk ile 40 gün arasında ayarlanabilir olmalıdır.
-        15 dk lık periyodlarla ayarlanabilir max 100 günlük ayarlanabilir kayıt kapasitesi olmalıdır.
 



Giriş ve Çıkışlar
 
Dijital Girişler
-        4DI kuru kontak veya 24Vdc iç beslemeli kontak
-        1000Hz örnekleme frekansı olmalıdır. (1msn zaman etiketi)
-        Girişler; durum bilgisi veya pulse sayıcı olarak ayarlanabilir olmalıdır
-        DI durumuna göre tarife değiştirme özelliği olmalıdır.
 
Röle Çıkışları
-        Minimum 2 adet kadar kuru kontak çıkışı olmalıdır.
 
Analog IO (Opsiyon)
-        1xAI (0/4-20 mA)
 
Ir – Kaçak Akım Ölçümleri (Opsiyon)
-        1xIr girişi (troid dahil değildir)
 
İletişim Özellikleri
-	1 adet Optik olarak izole edilmiş RS485 portu olmalıdır.
-    	1 adet ETHERNET PORTU (web sayfası özellikli) olmalıdır
-	Ethernet portu; RS485 portuna bağlanacak seri portlu cihazları Ethernet network e aktarabilmelidir. (Gateway fonksiyonu)
-        Standart iletişim protokolleri; Modbus TCP, Modbus RTU, DNP3.0, Bacnet MS/TP, den biri olarak menüden seçilebilir olmalıdır.
 
Donanım Özellikleri
-        96x96x88 mm boyutlar
-        690VLL ye kadar gerilim girişi
-        1,2Un e kadar çalışma
-        5/1A seçilebilir sekonder akımı
-        2xIn de sürekli çalışma
-        Dot matrix LCD panel
-        gerçek zaman saati: pil destekli 25 ppm hassasiyet (<2sn her gün)
-        Yardımcı besleme : 95-250VAC/DC, +-10%, 47-440Hz
-        -25...+70 çalışma aralığı (max %95 nem)
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